# DOSSIER TECHNIQUE ET CLINIQUE — KITS VETALYX

# 技术与临床资料 — VETALYX试剂盒

Version : v1 — Final | 版本： v1 — 终稿 Date : 31 mai 2026 | 日期： 2026年5月31日 Destinataire : DIAHO / ZHEDA DIXUN | 收件方： 迪奥 / 浙大迪迅 Rédigé par : [[Dobby]] (synthèse), [[Vasco]] (clinique), [[Clio]] (scientifique) | 起草人： [[Dobby]]（综合）、[[Vasco]]（临床）、[[Clio]]（科学） Traduit par : [[Jade]] | 译者： [[Jade]]

## TABLE DES MATIÈRES | 目录

- Résumé exécutif | 执行摘要

- Spécifications techniques des kits | 试剂盒技术规格

- Évaluation technico-scientifique | 技术科学评估

- Validation clinique — Essai Simon (Liège) | 临床验证 — Simon诊所试验（列日）

- Panels 6 lignes recommandés pour l’UE | 欧盟推荐6线面板

- Synthèse et recommandations | 总结与建议

## 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF | 执行摘要

Les kits de test rapide IgE DIXUN, destinés au dépistage des allergies chez le chien et le chat, ont fait l’objet d’une évaluation technique, scientifique et clinique par l’équipe VETALYX en Belgique.

DIXUN犬猫过敏IgE快速检测试剂盒已由VETALYX团队在比利时完成了技术、科学及临床评估。

Conclusions principales | 主要结论：

- Performance analytique : satisfaisante. Les données de validation DIXUN (limite de blanc, concordance, précision) sont conformes aux attentes pour une technologie d’immunochromatographie colloïdale.

- 分析性能： 令人满意。DIXUN的验证数据（空白限、符合率、精密度）符合胶体金免疫层析技术的预期。

- Utilisabilité terrain : très positive. Les vétérinaires de la clinique Simon (Liège) ont utilisé les kits sans difficulté. Seul point d’amélioration : la pipette, trop petite pour une manipulation avec gants.

- 现场可用性： 非常积极。Simon诊所（列日）的兽医顺利使用了试剂盒。唯一改进点：移液管过小，佩戴手套时难以操作。

- Adaptation allergènes : IMPÉRATIVE. La composition actuelle des panels ne correspond pas aux allergènes à forte prévalence en Europe. Sans adaptation, le succès commercial sera compromis.

- 过敏原调整： 必须进行。目前的面板过敏原组成不符合欧洲高流行率过敏原的需求。若不调整，商业成功将受到严重影响。

- Validation KOL : nécessaire pour la crédibilité scientifique. Deux leaders d’opinion européens sont prêts à engager un protocole de validation (>150 animaux).

- KOL验证： 对科学可信度至关重要。两位欧洲意见领袖已准备启动验证方案（>150只动物）。

Recommandation | 建议 : Poursuivre le partenariat, adapter les panels aux spécifications VETALYX (section 5), et lancer la validation KOL.

## 2. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES KITS | 试剂盒技术规格

Source : Dossier Technique DIXUN (V20260422) et essai Simon. | 来源：DIXUN技术档案（V20260422）及Simon试验。

### 2.1 Description du système | 系统描述

Le système est un test immunochromatographique rapide (or colloïdal) destiné à la détection qualitative des anticorps IgE spécifiques d’allergènes dans le sérum ou le sang total canin/félin. | 本系统为快速免疫层析检测（胶体金法），用于定性检测犬/猫血清或全血中的过敏原特异性IgE抗体。

Composition du kit | 试剂盒组成：

| Composant | Description | 组件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cassette de test | Scellée sous aluminium avec dessiccant | 检测卡 | 铝箔袋独立密封，含干燥剂 |
| Diluant (Buffer) | Solution saline tamponnée avec conservateur (ProClin) | 稀释液（缓冲液） | 含防腐剂（ProClin）的缓冲盐溶液 |
| Pipette de transfert | Plastique transparent, volume calibré (10-20 µL) | 移液管 | 透明塑料，校准体积（10-20 µL） |
| Notice d’utilisation | En français (incluant avertissement Jchytech) | 使用说明书 | 法文（含Jchytech免责声明） |

### 2.2 Performances analytiques | 分析性能

Données extraites du rapport de performance DIXUN. | 数据摘录自DIXUN性能报告。

| Paramètre | Spécification | 参数 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| Limite de Blanc (LoB) | 100% négatif avec buffer seul | 空白限（LoB） | 空白缓冲液100%阴性 |
| Sensibilité (PPA) | > 95% | 阳性符合率（PPA） | > 95% |
| Spécificité (NPA) | > 98% | 阴性符合率（NPA） | > 98% |
| Répétabilité | 100% concordance sur 10 tests (même lot) | 重复性 | 同一批次10次测试100%一致 |
| Temps de lecture | 10-15 minutes | 判读时间 | 10-15分钟 |

### 2.3 Conservation et stabilité | 保存条件与稳定性

| Condition | Spécification | 条件 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| Température de stockage | 2°C à 30°C (ne pas congeler) | 储存温度 | 2°C至30°C（禁止冷冻） |
| Durée de vie (Shelf-life) | 24 mois | 有效期 | 24个月 |
| Robustesse | Stabilité démontrée (37°C, 20 jours) | 稳定性 | 加速稳定性已验证（37°C，20天） |
| Utilisation après ouverture | Immédiate | 开封后使用 | 立即使用 |

### 2.4 Procédure opérationnelle | 操作流程

- Prélever l’échantillon (sérum ou sang total) à l’aide de la pipette. | 使用移液管采集样本（血清或全血）。

- Déposer le volume requis dans le puits d’échantillon (S). | 将所需体积加入加样孔（S）。

- Ajouter 2 à 3 gouttes de diluant (Buffer). | 加入2-3滴稀释液（缓冲液）。

- Lire le résultat entre 10 et 15 minutes. Ne pas interpréter après 20 minutes. | 10-15分钟内判读结果。20分钟后不得判读。

## 3. ÉVALUATION TECHNICO-SCIENTIFIQUE | 技术科学评估

Source : [[Vasco]] (évaluation clinique), [[Clio]] (revue scientifique), [[Dobby]] (synthèse). Document interne v1 — 28 mai 2026. 来源：[[Vasco]]（临床评估）、[[Clio]]（科学审阅）、[[Dobby]]（综合）。内部文件v1 — 2026年5月28日。

### 3.1 Kits évalués | 评估的试剂盒

Quatre kits DIXUN couvrent deux espèces et deux classes d’allergènes : | 四款DIXUN试剂盒覆盖两个物种和两类过敏原：

| Kit | Espèce | Panel | Format | 试剂盒 | 物种 | 面板 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Canine ISC | Chien | 8 allergènes inhalants | 8 lignes | 犬ISC | 犬 | 8种吸入性过敏原 | 8条 |
| Canine FSC | Chien | 8 allergènes alimentaires | 8 lignes | 犬FSC | 犬 | 8种食物性过敏原 | 8条 |
| Feline ISC | Chat | 8 allergènes inhalants | 8 lignes | 猫ISC | 猫 | 8种吸入性过敏原 | 8条 |
| Feline FSC | Chat | 8 allergènes alimentaires | 8 lignes | 猫FSC | 猫 | 8种食物性过敏原 | 8条 |

Technologie : immunochromatographie sur nitrocellulose, détection par particules d’or colloïdal. Lecture visuelle — sans équipement spécialisé. Compatible sang total capillaire (prise en oreille ou coussinet). | 技术： 硝酸纤维素膜免疫层析，胶体金颗粒检测。肉眼判读——无需专用设备。兼容毛细血管全血（耳缘或足垫采血）。

### 3.2 Forces identifiées | 已确认的优势

- Performance analytique satisfaisante sur les paramètres testés (LoB, concordance, précision inter-lots et inter-laboratoires). | 所测参数的分析性能令人满意（LoB、符合率、批次间和实验室间精密度）。

- Durabilité produit cohérente avec les exigences commerciales (24 mois). | 产品有效期符合商业要求（24个月）。

- Compatibilité sang total = avantage fort en pratique ambulatoire. | 全血兼容性 = 门诊实践中的显著优势。

- Lecture visuelle = pas de dépendance à un équipement de lecture. | 肉眼判读 = 不依赖判读设备。

### 3.3 Lacunes et points de vigilance | 不足与注意事项

| Lacune | Impact | 不足 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| Absence de seuil de décision (cut-off) explicite | Impossible de définir un résultat “limite” | 缺乏明确的判定阈值（cut-off） | 无法定义”临界”结果 |
| Absence de validation clinique prospective | Les performances en conditions réelles ne sont pas documentées | 缺乏前瞻性临床验证 | 真实条件下的性能未经验证 |
| Absence de caractérisation des extraits d’allergènes | Impossibilité de comparer avec les standards européens | 缺乏过敏原提取物的表征 | 无法与欧洲标准进行比较 |

### 3.4 Positionnement clinique recommandé | 建议的临床定位

Les kits sont positionnés comme outils d’orientation clinique (dépistage), et non comme outils de diagnostic de l’allergie. Le test IgE rapide oriente la suspicion clinique ; le diagnostic définitif repose sur le tableau clinique complet, le régime d’éviction (allergie alimentaire) ou les tests de provocation. | 试剂盒定位为临床导向工具（筛查），而非过敏诊断工具。IgE快速检测为临床怀疑提供方向；确诊需基于完整临床表现、排除膳食（食物过敏）或激发试验。

Usage recommandé : dépistage de première intention en médecine vétérinaire générale, avant orientation vers un spécialiste ou un laboratoire de référence. | 推荐用途： 全科兽医的一线筛查，之后可视需要转诊至专科医生或参考实验室。

## 4. VALIDATION CLINIQUE — ESSAI SIMON (LIÈGE) | 临床验证 — Simon诊所试验（列日）

Source : Compte-rendu de terrain JCH — 28 mai 2026. | 来源：JCH现场报告 — 2026年5月28日。

### 4.1 Contexte | 背景

- Clinique : Dr Simon, Liège (Belgique) — 3 vétérinaires, 2 assistants. Spécialisée chiens, chats, chevaux. | 诊所： Simon博士，列日（比利时）— 3名兽医，2名助理。专注犬、猫、马。

- Kits utilisés : Panels ISC et FSC chien et chat. | 使用试剂盒： 犬猫ISC和FSC面板。

- Rythme : 2-3 animaux par jour (2 vétérinaires sur 3). | 频率： 每日2-3只动物（3名兽医中的2名）。

- Objectif : Retour qualitatif sur l’utilisabilité en pratique quotidienne. | 目标： 日常实践中的可用性定性反馈。

### 4.2 Résultats — utilisabilité | 结果 — 可用性

Très positif. Aucune remarque négative. | 非常积极。 无负面反馈。

Point d’amélioration unique : la pipette de prélèvement est de grande qualité analytique, mais elle est petite et transparente, ce qui la rend difficile à manipuler — notamment avec des gants. | 唯一改进点： 移液管分析质量很高，但体积小且透明，操作困难——特别是佩戴手套时。

Aucune demande de lecteur automatique pour l’interprétation. | 未提出自动判读器的需求。

### 4.3 Résultats — perception clinique | 结果 — 临床感受

- Environ 15% de résultats positifs (sans valeur statistique — tests effectués sans suspicion préalable d’allergie). | 约15%阳性结果（无统计意义——在无预先过敏怀疑的情况下进行的检测）。

- Les vétérinaires demandent une meilleure documentation des performances (sensibilité, spécificité, taux de faux positifs). Les dossiers reçus de DIXUN ne sont pas jugés adéquats. | 兽医要求更好的性能文档（灵敏度、特异性、假阳性率）。收到的DIXUN档案被认为不充分。

- Préoccupation : risque de faux positifs → frais supplémentaires pour le propriétaire → envoi en laboratoire de biologie. | 顾虑： 假阳性风险 → 宠物主人额外费用 → 送检生物学实验室。

### 4.4 Composition allergénique — alerte majeure | 过敏原组成 — 重大警示

La composition du panel allergénique n’est pas à la hauteur des attentes et de la pratique journalière.

Les vétérinaires attendent des allergènes européens à forte prévalence. Dépister des allergènes rares n’a aucun intérêt. Si la composition n’est pas adaptée, la difficulté commerciale sera significative. | 兽医期望的是欧洲高流行率的过敏原。筛查罕见过敏原毫无意义。若组成不调整，商业推广将面临重大困难。

### 4.5 Validation KOL | KOL验证

- Deux leaders d’opinion (KOL) identifiés en Belgique/France. Prêts à une rencontre pour définir protocole, calendrier et budget. | 已在比利时/法国确定两位意见领袖（KOL）。准备会面以确定方案、时间表和预算。

- Étude clinique envisagée : >150 animaux. Contrainte : prélèvements sanguins coûteux. | 拟议临床研究：>150只动物。限制因素：采血成本高。

- Piste DBS (dried blood spot / papier buvard) explorée mais non validée chez l’animal à ce jour. | 已探索DBS（干血斑/滤纸片）方法，但至今未在动物中验证。

## 5. PANELS 6 LIGNES RECOMMANDÉS POUR L’UE | 欧盟推荐6线面板

Source : [[Vasco]] + [[Clio]] + [[Dobby]] — consensus du 26 mai 2026. | 来源：[[Vasco]] + [[Clio]] + [[Dobby]] — 2026年5月26日共识。

Principe : chaque ligne = un groupe allergénique cliniquement actionnable, pas un allergène isolé. Avec 6 lignes, couvrir les familles les plus fréquentes et utiles pour l’orientation vétérinaire. | 原则： 每条线 = 一个临床上可操作的过敏原组，而非单个过敏原。用6条线覆盖对兽医导向最常用和最有用的过敏原家族。

### 5.1 Chien — Panel IgE respiratoire / aéroallergènes | 犬 — 呼吸道/气传过敏原IgE面板

| Ligne | Groupe | Composition recommandée | 线 | 组别 | 推荐组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acariens domestiques | D. farinae + D. pteronyssinus | 1 | 屋尘螨 | 粉尘螨 + 屋尘螨 |
| 2 | Acariens de stockage | Tyrophagus + Acarus + Lepidoglyphus | 2 | 仓储螨 | 腐食酪螨 + 粗脚粉螨 + 害嗜鳞螨 |
| 3 | Graminées | Phleum + Lolium + Dactylis + Festuca + Poa | 3 | 禾本科 | 梯牧草 + 黑麦草 + 鸭茅 + 羊茅 + 早熟禾 |
| 4 | Mauvaises herbes | Artemisia + Ambrosia + Plantago + Parietaria | 4 | 杂草 | 蒿 + 豚草 + 车前 + 墙草 |
| 5 | Arbres Europe | Betula + Alnus + Corylus + Quercus + Fraxinus | 5 | 欧洲树木 | 桦 + 桤 + 榛 + 栎 + 梣 |
| 6 | Moisissures | Alternaria + Cladosporium + Aspergillus + Penicillium | 6 | 霉菌 | 链格孢 + 枝孢 + 曲霉 + 青霉 |

Option Méditerranée : remplacer partiellement la ligne Arbres par olivier + cyprès (Cupressaceae). | 地中海选项： 将树木线部分替换为橄榄 + 柏科。

### 5.2 Chien — Panel IgE dermatite allergique | 犬 — 过敏性皮炎IgE面板

| Ligne | Groupe | Composition recommandée | 线 | 组别 | 推荐组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Puce | Ctenocephalides felis | 1 | 跳蚤 | 猫栉头蚤 |
| 2 | Acariens domestiques | D. farinae + D. pteronyssinus | 2 | 屋尘螨 | 粉尘螨 + 屋尘螨 |
| 3 | Acariens de stockage | Tyrophagus + Acarus + Lepidoglyphus | 3 | 仓储螨 | 腐食酪螨 + 粗脚粉螨 + 害嗜鳞螨 |
| 4 | Levures cutanées | Malassezia pachydermatis | 4 | 皮肤酵母菌 | 厚皮马拉色菌 |
| 5 | Pollens cutanéo-atopiques | Graminées mix + Artemisia/Plantago/Parietaria | 5 | 皮肤-特应性花粉 | 禾本科混合 + 蒿/车前/墙草 |
| 6 | Moisissures | Alternaria + Cladosporium + Aspergillus + Penicillium | 6 | 霉菌 | 链格孢 + 枝孢 + 曲霉 + 青霉 |

### 5.3 Chien — Panel IgE alimentaire | 犬 — 食物性IgE面板

| Ligne | Groupe | Composition recommandée | 线 | 组别 | 推荐组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bœuf | Protéines de bœuf / sérum albumine bovine | 1 | 牛肉 | 牛肉蛋白/牛血清白蛋白 |
| 2 | Poulet | Protéines de poulet | 2 | 鸡肉 | 鸡肉蛋白 |
| 3 | Blé / Gluten | Farine de blé, fraction gliadine | 3 | 小麦/麸质 | 小麦粉，醇溶蛋白组分 |
| 4 | Lait | Caséine + β-lactoglobuline | 4 | 牛奶 | 酪蛋白 + β-乳球蛋白 |
| 5 | Agneau / Porc | Selon pays | 5 | 羊肉/猪肉 | 根据国家 |
| 6 | Œuf / Soja | Ovalbumine / protéines de soja | 6 | 鸡蛋/大豆 | 卵白蛋白/大豆蛋白 |

Avertissement clinique : les tests IgE alimentaires sont des outils d’orientation pour régime d’éviction, pas des outils de diagnostic. Le régime d’éviction reste la référence. | 临床警示： 食物性IgE检测是排除膳食的导向工具，而非诊断工具。排除膳食仍是金标准。

### 5.4 Chat — Panel IgE respiratoire | 猫 — 呼吸道IgE面板

| Ligne | Groupe | Composition recommandée | 线 | 组别 | 推荐组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acariens domestiques | D. farinae + D. pteronyssinus | 1 | 屋尘螨 | 粉尘螨 + 屋尘螨 |
| 2 | Acariens de stockage | Tyrophagus + Acarus + Lepidoglyphus | 2 | 仓储螨 | 腐食酪螨 + 粗脚粉螨 + 害嗜鳞螨 |
| 3 | Graminées | Phleum + Lolium + Dactylis + Poa | 3 | 禾本科 | 梯牧草 + 黑麦草 + 鸭茅 + 早熟禾 |
| 4 | Mauvaises herbes | Artemisia + Ambrosia + Plantago | 4 | 杂草 | 蒿 + 豚草 + 车前 |
| 5 | Arbres Europe | Betula + Alnus + Corylus + Fraxinus | 5 | 欧洲树木 | 桦 + 桤 + 榛 + 梣 |
| 6 | Moisissures | Alternaria + Cladosporium + Aspergillus | 6 | 霉菌 | 链格孢 + 枝孢 + 曲霉 |

### 5.5 Chat — Panel IgE alimentaire | 猫 — 食物性IgE面板

| Ligne | Groupe | Composition recommandée | 线 | 组别 | 推荐组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bœuf | Protéines de bœuf | 1 | 牛肉 | 牛肉蛋白 |
| 2 | Poulet | Protéines de poulet | 2 | 鸡肉 | 鸡肉蛋白 |
| 3 | Poisson | Morue + saumon | 3 | 鱼 | 鳕鱼 + 三文鱼 |
| 4 | Lait | Caséine + β-lactoglobuline | 4 | 牛奶 | 酪蛋白 + β-乳球蛋白 |
| 5 | Agneau / Porc | Selon pays | 5 | 羊肉/猪肉 | 根据国家 |
| 6 | Œuf / Blé | Ovalbumine / farine de blé | 6 | 鸡蛋/小麦 | 卵白蛋白/小麦粉 |

## 6. SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS | 总结与建议

### 6.1 Ce qui est validé | 已验证事项

- La technologie DIXUN (immunochromatographie or colloïdal) est fiable et adaptée à un usage vétérinaire de première intention. | DIXUN技术（胶体金免疫层析）可靠且适用于兽医一线使用。

- L’utilisabilité en conditions réelles est excellente — les vétérinaires adoptent le produit sans réserve. | 真实条件下的可用性极佳 — 兽医毫无保留地接受该产品。

- La lecture visuelle est un atout (pas de dépendance matérielle). | 肉眼判读是优势（不依赖设备）。

### 6.2 Ce qui doit être adapté AVANT lancement commercial | 商业启动前必须调整的事项

| # | Action | Priorité | 编号 | 措施 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adapter les panels allergéniques aux spécifications VETALYX (section 5) — 6 lignes par panel, groupes d’allergènes européens | CRITIQUE | 1 | 按VETALYX规格（第5节）调整过敏原面板 — 每面板6线，欧洲过敏原组 | 关键 |
| 2 | Améliorer la pipette — design plus large, opaque ou colorée, manipulable avec gants | IMPORTANT | 2 | 改进移液管 — 更大、不透明或彩色设计，可佩戴手套操作 | 重要 |
| 3 | Fournir une documentation de performance complète — sensibilité, spécificité, taux de faux positifs, cut-off, caractérisation des extraits | CRITIQUE | 3 | 提供完整的性能文档 — 灵敏度、特异性、假阳性率、阈值、提取物表征 | 关键 |
| 4 | Lancer la validation KOL — protocole >150 animaux, incluant exploration DBS | IMPORTANT | 4 | 启动KOL验证 — 方案>150只动物，含DBS探索 | 重要 |

### 6.3 Prochaines étapes | 后续步骤

- DIAHO confirme la faisabilité technique de l’adaptation des panels 6 lignes. | 迪奥确认6线面板调整的技术可行性。

- VETALYX et DIAHO conviennent d’un calendrier de production des panels adaptés. | VETALYX与迪奥商定调整后面板的生产时间表。

- VETALYX engage la validation KOL avec les deux leaders d’opinion identifiés. | VETALYX与已确定的两位意见领袖启动KOL验证。

- Documentation technique complète à fournir par DIAHO avant commercialisation. | 迪奥在商业化前提供完整的技术文档。

Document préparé par l’équipe VETALYX — [[Dobby]], [[Vasco]], [[Clio]], [[Jade]] — 31 mai 2026. 文件由VETALYX团队编制 — [[Dobby]]、[[Vasco]]、[[Clio]]、[[Jade]] — 2026年5月31日。